附件：产品详细技术参数

一、妇科检查床（6张）

1.规格尺寸：1200×560×730mm，额定载荷135Kg；背板空载折转启动力矩≤3N.m，背板以水平基准在-15°~60°任意角度可调。

2.框架：主框架φ38×1.2mm碳钢焊管圆弧成型，连接管φ25×1.2mm碳钢焊管，床脚配防滑胶脚；床面板1.0mm冷轧钢板，板面内设加强筋。

3.升降系统：蜗轮传动调节角度，传动件45#钢，摇手轮HT200铸铁一体成型；升降齿条20×12专用型材。

4.配件板材：污物盒、护手板1.0mm冷轧板，托腿面板1.5mm冷轧板；靠肩板、胶套把手ABS注塑成型。

5.表面与面料：整体钢架多道处理后环保静电喷塑，耐腐蚀；床垫优质人造革包裹高弹泡沫。

6.标配附件：靠肩架2件、托腿架2件、手柄2件。

二、妇科门诊治疗床（4张）

1.规格：1900×650×630mm±5mm，额定载荷135Kg。

2.钢材工艺：全金属构件经多道前处理工序，电泳+静电粉末双层喷涂，管材内外防锈防腐；支脚≥φ32×1.2mm焊管，连接管≥15×25×1mm焊管，配防滑胶脚。

3.结构：机器人整体焊接，三角拉杆紧固，稳固牢靠；床板七层底板，床垫高密度海绵+人造革饰面。

三、门诊诊查床（10张）

1.规格：1900×650×630mm±5mm，额定载荷135Kg；

2.管材、喷涂工艺、焊接结构、床垫用材等全部技术参数与妇科门诊治疗床一致。

四、中医治疗床（12张）

1.规格：2000×650×630mm±5mm，额定载荷135Kg；基础管材、喷涂、焊接、床垫参数同妇科门诊治疗床。

2.专项配置：床底设储物杂物柜；床面头部、胸部双开孔，配套专用头枕、胸枕；头洞下方配置手机置物架。