附件1：          医疗设备参数表
	设备名称
	硬性电子膀胱肾盂镜系统（含主机及膀胱肾盂镜）
	申请科室
	外科

	申请数量
	1
	预算单价
	 3.7   万元
	预算总价           
	   3.7   万元

	设备用途
	行输尿管肾盂镜检查及碎石手术操作

	本科室现有同类设备情况:台/件数      6            型号:                             

	申购医学装备参数
	一、（主机）摄像系统基本参数
1.1HDMI 设置：操作菜单界面可以实现当前图像分辨率的选择以及长宽比
▲1.2 增益调节：触发设置界面中的图像设置功能，可以自动或手动调节增益、曝光时间、增益上限、 曝光上限
1.3 语言：中文
1.4 图像色彩还原度 4 级，且显色指数≥90
1.5 亮度调节：O-5 档连续可调
▲1.6 术中实时数据信息存储且存储容量≥1TB，主机包含 2个USB、1个SD 接口
1.7 图像自动回正功能：360 °旋转镜体依旧保持术野始终正向，手眼协同更安全高效
1.8窥镜选择：支持16 万摄像头、64 万摄像头、100 万摄像头、200 万摄像头切换
1.9 触摸屏设计，指尖轻点即选功能，操作便捷直观，效率倍增。
1.10 内置手术时长精准计时器，实时掌控手术进度，确保高效与安全并重。
1.11  画面可以冻结、拍照，视频录像功能
二、硬性电子膀胱肾盂镜参数
2.1 硬性电子成人输尿管镜

2.11 工作长度：430mm

2.12 最小器械通道内径：≥ 5Fr 2.13 头端尺寸：8/9.8Fr

2.14 金属材料：金属材料的化学成分符合 GB/T 14975-2012《结构用不锈钢无缝钢管》的要求，镜体 高刚度，低挠度，挠度≤70。
2.15 镜体全激光焊接，确保术中或消毒过程中不起雾、不进水，延长使用寿命
▲2.16 线缆接头采用金手指（扁平口）热插拔设计，保证信号传输更稳定，兼容性更强，有效防止因 松动或变形导致的黑屏、闪屏等接触不良问题
2.17视场角： ≥120 °，视向角：12 °
2.18 红外截止性能：300nm~1700nm 波长范围内的辐通量和光通量比值应不大于 6mW/lm

2.19 图像色彩还原能力≥4 级，且 LED 显光源显色指数≥90

2.110输出总光通量≥3.4LM

2.111镜子内嵌方向传感器，实时显示或调整图像方位。
2.112边缘角分辨力（Wp 的 90%视场处）不低于中心角分辨力的 90%。

2.113送水系统：工作通道中无器械时，在 1 米静水压下， 内窥镜送水量≥200mL/min。




