附件

超声多普勒胎儿监护系统技术参数

一、中央站软件参数

- 功能：适用于围产期胎儿心率、胎动和孕妇宫缩压力的连续监护。

- ★无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫压等监护信息传输到工作站进行管理，免除线缆对孕妇的束缚；

- 支持4床无线探头同时监护，并支持扩展同品牌单机，扩展数量不低于32床；

- 具有强大的数据库，海量存储，全程CTG浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段诊断、打印；

- 配备专家分析功能，支持KREBS、Fischer、NST、ACOG四种评分标准；

- 配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议；

- 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节；

- SOV（信号重合）报警功能；

- 具有监护计时提醒功能，提示床位监护时间到，时间设置支持自定义设置;

- 1床、2床、4床、8床、16床多界面切换，可选单床/多床多种显示方式；

- 标配≥23.8寸品牌一体机，操作界面人性化，全中文操作界面，简洁、方便。

- 配置激光打印机，支持A4/B5等纸型；

- 支持接入医院信息管理系统（HIS），促进信息化发展；

- ★系统要求可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键；

- ★系统界面能根据床旁机监护数据，更改显示参数，切换显示胎儿三参、母婴六参、母婴九参界面；

二、无线探头参数

- 胎心率检测范围：胎心率范围：50-250bpm，分辨率：1bpm。

- 超声工作频率：≥2.0MHz，超声波束声强：Iob<5mW/cm2。

- 无线宫缩压力：无凸点设计，0-100相对单位；

- ★支持单胎、双胎功能，单双胎根据科室需求配置；

- 无线探头工作距离≥20m（明视），孕妇可适当行走，保证数据的连贯性，满足临床科室使用需求；

- 探头OLED屏显示孕妇姓名，床位号，检测值，电量等信息；

- ★胎心探头内置喇叭，支持播放胎心音，方便寻找胎心；找到胎心后可关闭，节省电量；

- 支持断点续传功能，当无线信号不稳定时，探头可存储监护数据，信号恢复后，自动补发储存的监护数据，保证监护不中断。