动态心电图盒参

1、支持12通道心电数据采集；

2、支持72小时甚至更多时间不间断采集和存储3、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览

4、支持信息提示功能：支持低电量提示；支持导联未接入提醒；支持SD卡插入提醒；

5、耐极化电压：≥±600mV

6、系统噪声：≤15μV

7、频率响应：0.05Hz-100Hz，全向起搏器功能，提供多方向起搏脉冲高频采样

8、输入阻抗：≥50MΩ

9、共模抑制比：＞100dB

10、支持起搏脉冲显示能力

11、采样精度≥24位

13、时间常数：≥3.2S

14、增益准确度：增益可选选择 20 mm/mV、10 mm/mV 和 5 mm/mV，在每种增益设置下，输入信号等效到输入的最大振幅误差在±1％以内。

15、增益稳定性：开机1min后，增益变化在72h内的应不超过1%。

16、支持USB和SD卡导出数据，SD卡≥16GB；

17、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端

18、支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率

19、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件

20、具备事件按钮功能，支持事件记录

21、动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成。

22、动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。

23、动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。

24、软件支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据；

25、软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。

26、每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。

27、动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；

28、支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量等自动分析功能，结果作为诊断参考；

29、具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；

30、诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；

31、诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；

32、支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；

33、支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；

34、全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；

35、支持心率、RR间期、RR间期比直方图；

36、具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析；

37、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；

38、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

39支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

40、支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；

41、支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。

42、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

43、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

44、支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；

45、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

46、支持添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

47、诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。

48、支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。

49、支持分析软件多品牌多型号的动态心电图分析

50、建立网络动态心电图