
   新生儿暖箱参数 
配置湿度显示功能和湿度控制功能；
★配置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；
配置水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；
配置整体储热铝水槽，降低温度波动；
配置前面板温度校正功能；
配置故障报警功能: 断电、偏差、超温、风道循环、水箱位置、系统等
配置低噪音的无刷直流电机。
配置箱温控制范围：25～37℃
配置皮肤温度控制范围：34～37℃
配置箱温和肤温显示温度范围：5～65℃
★升温时间：≤30min
温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃
温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
皮肤温度传感器精度：±0.2℃内
★婴儿床倾斜角度:≥12°
婴儿舱内噪声: ≤45dB
湿度显示范围: 0%RH～99%RH
湿度控制范围: 20%RH～90%RH
床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4
★配置上黄疸治疗装置：灯珠数量高于100颗，光源为LED
上黄疸床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2
上黄疸床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2  
★上黄疸有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 
配置下黄疸治疗装置：光源为LED
下黄疸床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2
下黄疸床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2
★下黄疸有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2
产品使用年限≥10年。
