附件

新生儿呼吸机参数
1.1、气动电控＋电动电控型呼吸机，优先使用高压气源，实时监测气源压力；中文操作界面；
1.2、具备电容触控屏；
1.3、支持多种图形、参数同屏幕显示。

1.4、具备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件；
1.5、配置1块电池，支持断电≥140分钟操作；电池总剩余电量能显示在屏幕上；
1.6、备用空气气源可选择压缩机或涡轮，可在断气断电状态下继续工作保障患者生命安全；
1.7、具备实时气源压力电子显示；
1.8、支持有创通气模式、无创通气模式；
1.9、具备高流量氧疗功能，可调节氧疗流速（2~80L/min）和氧浓度；
1.10、病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出；
1.11、吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；
1.12、呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；
1.13、具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化；
1.14、具备功能残气量计算功能。
2、呼吸模式及功能：
2.1、配备通气模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气（DuoLevel或BiPAP）模式、自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、容量支持通气VS、PSV-S/T；自适应性支持通气（AMV或ASV）比例压力支持通气（PPS）；
2.2配备新生儿专业无创模式NCPAP、NIPPV、SNIPP；
2.3、其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定；同步雾化时支持设置雾化氧浓度；
2.4、标配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值；
2.5、具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致；
2.6具有IV-Cycle同步技术，可以将吸气、呼气触发灵敏度和压力上升时间自动调节至最佳值，提高人机同步。呼气触发灵敏度或者在5~85%范围内手动灵活调节；
2.7、配备自主呼吸试验（SBT）脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT自主呼吸试验脱机功能，脱机失败时自动退出、可实现规范化脱机流程；
2.8、配备肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张；
2.9、具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能；
2.10具备锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能；
3、设置参数：
3.1、潮气量：小儿：20.0 mL～300 mL 新生儿：2.0 mL～100 mL
3.2、呼吸频率：1-100/min；新生儿：1 /min～150 /min
3.3、吸气流速：小儿：5.0 L/min～40.0 L/min；新生儿：2.0 L/min～30.0 L/min
3.4、SIMV频率：1-60/min；吸/呼比：4:1—1:10；吸气压力：1--100 cmH2O；
压力支持：0—100cmH2O；3.9、PEEP：0~50 cmH2O；压力触发灵敏度：-20 — - 0.5cmH2O，或自动调节；流速触发灵敏度：0.1—20L/ min，或自动调节；氧浓度：21—100vol.%；
3.13、叹息功能：有；基础流速可自动调节，2-15L/min（新生儿）；吸气时间0.10 s～10.00 s ；
压力上升时间0.00s～2.00 s；吸气暂停时间OFF，5 %～60 % 

4、监测参数：
4.1、气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；
4.2、每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
4.3、潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量；
4.4、呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测；
4.5、可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间，脉搏波/时间；
4.6、吸入氧浓度的监测；
4.7、具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测；
4.8、肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测；
4.9、实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险；
4.10、实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险；
4.11、具备肺部动态图形化显示界面，图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，实时显示其趋势；
4.12、具备氧疗效果评估监测：ROX指数监测；
4.13、可监测参数≥168小时的趋势图、表分析，6000条报警和操作日志记录；
5、其他功能
5.1预留HDMI接口，可外接显示器；
5.2 能够通过4G或WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。
